[image: image1.png]. I .
Center odliénosti za integrirane pristope
v kemiji in biologiji proteinov





[image: image2.jpg]i
Nalozba v vaso prihodnost

OPERACI]O DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj





CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 90147501

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

www.cipkebip.org 

Številka: 14-2010

Datum: 25.6.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za

nakup sistema HPLC 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 25. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 15.4.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo sistema HPLC.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 45.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: http:\\www.cipkebip.org.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup sistema HPLC.
2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

a) Izpolnjen in podpisan obrazec ponudba (Obrazec A)
b) Izpolnjen in podpisan obrazec predračun (Obrazec B)
c) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev (Obrazec C)
d) Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev (Obrazec D)
e) Izjava o odzivnem času za servis (Obrazec E)
f) Predložena dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni sistem HPLC (Priloga št. 1)
g) Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (Priloga št. 2)
Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Priloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom.

Ostali pogoji:

a) Predračun mora biti veljaven vsaj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
b) Ponudba mora vsebovati tudi stroške prevoza, instalacije sistema in usposabljanja uporabnikov.
c) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

d) Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.

e) Čas dobave ne sme biti daljši od 8 tednov od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

HPLC sistem se bo uporabljal za mikro separacijo in analizo kompleksnih bioloških vzorcev. Sistem mora biti sestavljen modularno iz sledečih komponent: črpalke, detektor, grelec kolon, avtomatski zajem vzorcev in zbiralec frakcij. Priložene morajo biti ustrezne kromatografske kolone. Sistem mora omogočati nadgradnjo za uporabo pri semi-preparativnih aplikacijah in uporabo dodatnih detektorjev.

Minimalne tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila po odprtem postopku so sledeče:

a) Črpalke

Sistem binarnih črpalk mora omogočati linearno gradientno elucijo pri pretoku med 0 – 10 ml/min z točnostjo pretoka ≤ 0.1% RSD in natančnostjo pretoka ± 1.0 % (pri pretoku 1 ml/min). Maksimalni delavni pritisk črpalk mora biti vsaj 400 bar (v celotnem območju pretokov) in morata imeti zakasnitveni volumen < 200 (l. Natančnost sestave gradienta mora biti ± 0.5 % (pri pretoku 1 ml/min) in točnost sestave gradienta < 0.5 % RSD (pri pretoku 1 ml/min). Črpalki morata omogočati nadgradnjo na semi-prep pretoke (vsaj 20 ml/min).

b) Grelec za kolone

Možnost nastavitve temperature v temperaturnem območju od ≤ 5ºC nad temperaturo okolice do 60ºC. Natančnost uravnavanja temperature vsaj ± 0.80ºC in točnost vsaj ± 0.25ºC. Sistem mora omogočati pred-ogrevanje mobilne faze na temperaturo kolon z variacijo temperature mobilne faze v območju ± 0.50ºC (določeno pri pretoku 5 ml/min). Sistem mora omogočati sočasno termostatiranje vsaj štirih kolon z minimalnimi dimenzijami 7.8 mm x 300.0 mm.

c) PDA detektor

Detektor mora vsebovati minimalno 512 fotodiot in mora omogočati nastavitev valovnih dolžin vsaj v območju 190 – 800 nm z natančnostjo nastavitve ± 1nm, ponovljivostjo nastavitve ± 0.1 nm in optično ločljivostjo 1.2 nm. Pomembno je, da ima detektor samo eno žarnico za celoten razpon valovnih dolžin. Optična celica in mora zdržati pritisk vsaj 1000 psi.

d) Sistem za avtomatski zajem vzorcev

Sistem mora omogočati zajem vzorcev iz 2 mikrotiterskih plošč (katerih dimenzije morajo ustrezati standardom SBS), 48 in 12 vial. Minimalna dovoljena višina vial ali mikrotiterskih plošč mora biti vsaj 4.7 cm. Sistem mora biti opremljen z detektorjem za zaznavo manjkajočih vial ali mikrotiterskih plošč. Vzorec se zajema v 100 (l zanko, možna mora biti nadgradnja na lovilne zanke različnih volumnov v mikroliterskem območju (5 – 500 (l) in na 10 ml lovilno zanko (za preparativne namene). Omogočen naj bo delni ali popolni zajem vzorca s sledečo ponovljivostjo: RSD ≤ 0.3 % (za poplni zajem vzorca) in RSD ≤ 1.0 % (za delni zajem vzorca) pri injiciranju vzorcev katerih volumen presega 10 (l. Integriran sistem za spiranje igle mora zagotavljati, da je možnost navzkrižne kontaminacije vzorcev pri zaporednih injicirnjih nižja kot 0.05 %. Nastavek za shranjevanje vzorcev mora biti termostatiran in vzdrževati temperaturo vsaj v območju od 4ºC do 3ºC pod sobno temperaturo.

e) Zbiralec frakcij

Sistem za zbiranje frakcij iz kolone mora omogočati, z uporabo ustreznih nastavkov, zajem frakcij v standardne laboratorijske epruvete, Eppendorf tubice (1,5 ml) in mikrotiterske plošče standardnih dimenzij. Opremljen mora biti s sistemom za premikanje pozicije na osnovi časa, števila kapljic, volumna kapljice ali signala PDA detektorja. Hitrost premika iz ene na drugo pozicijo mora biti vsaj 0.1 s.

f) Kromatografske kolone

Sistemu morajo biti priložene kompatibilne kromatografske HPLC kolone za separacijo proteinov in peptidov na C18 in C4 stacionarni fazi in dve koloni za analitsko gelsko filtracijo pod nativnimi pogoji v dveh območjih proteinskih mas: približno v območju med 10000 – 100000 Da (mali proteini) in približno v območju med 20000 – 500000 Da (veliki proteini).
g) Ostale zahteve

Sistemu mora biti priložen računalnik in ustrezna programska oprema za krmiljenje kromatografskega sistema, zajem podatkov in njihovo obdelavo. Minimalni garancijski rok za celoten sistem mora biti vsaj 1 leto od funkcionalne postavitve sistema. Odzivni čas servisne službe v primeru okvare aparature mora biti največ 48 ur od prejetja klica. Prodajalec mora zagotavljati ustrezne nadomestne dele vsaj 10 let od dneva nakupa aparature.

4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve), ter bo ponudil najnižjo ceno. Ponudbena cena vključuje DDV in je izražena v evrih.
V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitev variantnih ponudb.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Barbari Vrtačnik) ali po pošti na naslov:
CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 14-2010
Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 14.7.2010 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 9.7.2010 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http://www.cipkebip.org) in na Portalu javnih naročil. 

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14.7.2010 ob 10.30 uri na naslovu 

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

10. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,










    Dr. Livija Tušar










Poslovna direktorica

Priloge: 

1. Ponudba Obrazec A

2. Predračun Obrazec B
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev Obrazec C

4. Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D

5. Izjava o odzivnem času za servis Obrazec E
6. Predložena dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni sistem HPLC Priloga št. 1

7. Vzorec kupoprodajne pogodbe Priloga št. 2










Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010
P O N U D B A št.: __________

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: sistem HPLC.
Podatki o ponudniku:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Davčna številka:
	

	Matična številka:
	

	Številke TRR:
	

	Odprtih pri banki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	GSM:
	

	Številka telefona:
	

	Številka telefaxa:
	

	Elektronski naslov:
	


Ponudbena cena

	POPUST
	

	brez DDV
	

	% stopnja DDV
	

	SKUPAJ za plačilo
	


-Oblikovanje ponudbene cene

Izjavljamo, da so v strukturi cene upoštevani vsi stroški za izvedbo javnega naročila.

-Veljavnost ponudbe

Ponudba velja za celotno naročilo.

Ponudba velja do najmanj 90 dni.

-Ostalo

Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

______________________________

Žig in podpis ponudnika
Kraj in datum: _______________________________











Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010

PONUDNIK:

_______________

_______________

_______________

_______________

P R E D R A Č U N št.: ______________

Datum izdaje: 

Kraj Izdaje:

Javno naročilo po odprtem postopku za nakup: sistem HPLC
	Zap. Št.
	 Opis artikla
	Količina
	Cena na enoto (brez DDV v EUR)
	Skupaj (brez DDV v EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupaj (brez DDV v EUR)
	
	
	
	

	Popust (__%) (EUR)
	
	
	
	


	20% DDV (EUR)
	
	
	
	

	Skupaj za plačilo (EUR)
	
	
	
	


Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški uvoza in distribucije.
Dobavni rok: 8 tednov.

Plačilni pogoji: 60 dni.

Veljavnost ponudbe: 90 dni.

Prodajalec:

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

	Zap.št.
	Pogoji
	Izpolnjujemo 
(vpišite Da oz. Ne)

	1
	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
	

	2
	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
	

	3
	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.
	

	4
	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. In 3. Odstavka 28. Člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
	

	5
	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
	

	6
	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. Člen ZJN-2B).
	

	7
	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.
	

	8
	Izjavljamo, da smo v ponudbi predložili resnična in ne-zavajajoča dokazila. Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
	

	9
	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
	


Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za »sistem HPLC«:

	Zap. Št.
	Tehnična oziroma druga zahteva
	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve
	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je podatek naveden
	Opomba

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	1.
	Črpalke
	
	
	

	a)
	Binarni črpalki z možnostjo linearnega gradienta, pretok: 0 – 10 ml/min s točnostjo pretoka ≤ 0.1% RSD in natančnostjo pretoka ± 1.0 % (pri pretoku 1 ml/min). Maksimalni delavni pritisk črpalk mora biti vsaj 400 bar (na celotnem območju pretokov) in morajo imeti zakasnitveni volumen < 200 (l.
	
	
	

	b)
	Natančnost sestave gradienta mora biti ± 0.5 % (pri pretoku 1 ml/min) in točnost sestave gradienta < 0.5 % RSD (pri pretoku 1 ml/min).
	
	
	

	c)
	Črpalki morata omogočati nadgradnjo na semi-prep pretoke (vsaj 20 ml/min).
	
	
	

	2
	Grelec za kolone
	
	
	

	a)
	Možnost nastavitve temperature v temperaturnem območju od ≤ 5ºC nad temperaturo okolice do 60ºC, natančnost uravnavanja temperature vsaj ± 0.80ºC in točnost vsaj ± 0.25ºC.

	
	
	

	b)
	Pred-ogrevanje mobilne faze na temperaturo kolon z variacijo temperature mobilne faze v območju ± 0.50ºC (določeno pri pretoku 5 ml/min).
	
	
	

	c)
	Sočasno termostatiranje vsaj 4 kolon z minimalnimi dimenzijami 7.8 mm x 300.0 mm.
	
	
	

	3
	PDA detektor
	
	
	

	a)
	Minimalno 512 fotodiot, nastavitev valovnih dolžin vsaj v območju 190 – 800 nm, natančnost nastavitve ± 1nm, ponovljivost nastavitve ± 0.1 nm, optična ločljivost 1.2 nm.
	
	
	

	b)
	Dolžina optične celice 1 cm in mora zdržati pritiske vsaj 1000 psi.
	
	
	

	4
	Sistem za avtomatski zajem vzorcev
	
	
	

	a)
	Zajem vzorcev iz 2 mikrotiterskih plošč (katerih dimenzije morajo ustrezati standardom  standardom SBS), 48 in 12 vial. Minimalna dovoljena višina vial ali mikrotiterskih plošč mora biti vsaj 4.7 cm.
	
	
	

	b)
	Detektor za zaznavo manjkajočih vial ali mikrotiterskih plošč.
	
	
	

	c)
	100 (l lovilna zanka, možnost  nadgradnje na lovilne zanke različnih volumnov v mikroliterskem območju (5 – 500 (l) in na 10 ml lovilno zanko (za preparativne namene).
	
	
	

	d)
	Integriran sistem za spiranje igle. Možnost navzkrižne kontaminacije vzorcev pri zaporednih injiciranjih nižja kot 0.05 %.
	
	
	

	e)
	Delni ali popolni zajem vzorca s ponovljivostjo: RSD ≤ 0.3 % (za popolni zajem vzorca) in RSD ≤ 1.0 % (za delni zajem vzorca) pri injiciranju vzorcev katerih volumen presega 10 (l.
	
	
	

	f)
	Termostatiran nastavek za shranjevanje vzorcev - vzdrževanje temperature v območju od 4ºC do 3ºC pod sobno temperaturo.
	
	
	

	4
	Zbiralec frakcij
	
	
	

	a)
	Zajem frakcij v standardne laboratorijske epruvete, Eppendorf tubice (1,5 mL) in mikrotiterske plošče standardnih dimenzij.
	
	
	

	b)
	Premikanje pozicije na osnovi časa, števila kapljic, volumna kapljice ali signala PDA detektorja.
	
	
	

	c)
	Hitrost premika pozicije 0.1 s.
	
	
	

	5
	Programska oprema za krmiljenje sistema skupaj z ustreznim računalnikom
	
	
	

	6
	Modularna zgradba
	
	
	

	7
	Kromatografske HPLC kolone za separacijo proteinov in peptidov na C18 in C4 stacionarni fazi, koloni za analitsko gelsko filtracijo proteinov pod nativnimi pogoji v dveh območjih proteinskih mas (veliki in mali proteini). 
	
	
	


Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah III in IV.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 48 ur po pozivu naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za sistem HPLC št. 14-2010.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 1
Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 14-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _______________________________

Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni sistem HPLC

Seznam najmanj treh nakupov podobnega sistema doma ali v tujini v zadnjih dveh letih (2008 in 2009) pri različnih naročnikih.
	Zap.št.
	Referenčna stranka
	Oprema
	Čas realizacije

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2
VZOREC POGODBE

Številka razpisa: 14-2010

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: 90147501, kot kupec

in

___________________________________________, ki ga zastopa _______________________ _______________________, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO
št.__________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2B izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup sistema HPLC (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),

b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po ponudbi št. _______ z dne _________ in predračunu št. _______ z dne ___________ .

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 14-2010, z dne 25.6.2010.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne popuste in stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da ne bo nobenih dodatnih stroškov z dostavo instrumenta, njegovo instalacijo in osnovnega usposabljanja uporabnika.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave 8 tednov od dneva podpisa pogodbe. V primeru prekoračitve pogodbenega dobavnega roka, se zaračunajo zakonske zamudne obresti.
Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste. 

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 60-ih dneh.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je 1 leto od dneva funkcionalnega prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 48 urah od časa prejeme obvestila. Oprema mora biti popravljena v najkrajšem možnem času. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

8. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:







Datum:

Prodajalec:






Kupec:

Center odličnosti za integrirane








  pristope v kemiji in biologiji proteinov









Direktorica:








Dr. Livija Tušar

2 / 15

[image: image1.png][image: image2.jpg]